重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  医学装备维修维保服务采购文件

重庆市江津区中心医院

二○二二年七月

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院根据对医学装备维修服务采购，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关投标公司参加报价和谈判。

一、谈判文件获取方法：重庆市江津区中心医院医官网自行下载。

二、谈判文件份数：正本副本各壹份。

三、投标报名截止时间： 2022年8月3日12时00分  。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照（具有医疗设备、保养、维修、销售、技术咨询、技术服务等经营范围，投标维修的医疗设备类别在该经营范围内，复印件加盖印章）

2、法人身份证、委托人身份证（复印件加盖印章），委托投标需提供法人代表授权书原件

3、设备维修配件或维修材料，必需提供维修配件或材料厂家证明文件（复印件加盖印章）。

4、提供医疗设备工程师维修资格证明，和所属维修公司授权证明，以及提供国家要求的其他维修维护相关资质（复印件加盖印章）

5、出具同类设备维护维修业绩的证明和材料

6、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  最高限价与主要技术要求

一、基本要求：

1、维护维修期间免费提供同款备用设备保障临床日常工作，备用设备在使用过程中，出现的设备故障招标人不负责维修。

2、自行踏勘设备现场，出具维修故障报告，维修维护方案。

3、维修配件项目供货时间为1年，维修后设备及配件材料质保期≥6月，出现故障免费维修或更换，维修时间：≤5天。

4、预选限价包含运输、拆卸、安装、维修、调试、税票、人工等所有费用。

5、故障设备维修维护或更换配件后，设备必须达到故障前的正常运行状态。提供全流程维修更换配件的照片或视频，以证明维修维护期间所有更换的配件及材料是全新的，与投标公司应标的厂家型号一致。

6、维修设备基础信息

| 序号 | 名称 | 故障设备型号和适用配件型号 | 生产厂家 | 单位 | 预算限价（元） | 主要维修故障及要求（以实际检测为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗机、灭菌器信息接口开发服务 | 清洗机、灭菌器 | 山东新华 | 项 | 40000 | 1、清洗机、灭菌器共计4台，与医院现有追溯系统接口匹配； 2、设备监控系统平台要求：Windows Server 2008 R2企业版； 3、设备监控系统性能及架构要求：C/S架构，采用C#语言开发，采用软加密技术，保证了数据及操作的安全，响应时间≤3s，吞吐量≥100用户； 4、设备监控系统功能：运行数据和参数以TXT文件形式存储到固定位置，每个批次生成一个TXT文件，文件名中包含设备号、日期、锅次等信息，每秒钟增加一行实时数据； 5、设备监控系统1套主要硬件配置：最低要求CPU:8核/内存/16G/硬盘300G。 |
| 2 | 连续性血液净化装置维修服务 | Prismaflex | 费森尤斯 | 项 | 36500 | 故障现象不能开机、电源损坏等问题，维修更换全新原厂电源，并维修其他故障问题，维修后设备恢复到故障前正常运行状态； |
| 3 | 东门分院纯水机维保服务 | MOLUP-250L/H | 重庆摩尔 | 项 | 59700 | 1、整机维保维保期3年，包含定期更需换的所有耗材，和水质检测； 2、保障所有设备至少95%的开机率（一年按365天计算）； 3、供应商应提供纯水机设备原厂零配件； 4、纯水机预防性保养（每合同年度一次）,包含所有预防性保养耗材； 5、故障维修响应时间2小时，24小时内到达现场。特殊情况及不可抗因素除外48 小时达到现场； 6、、维修工程师必须为设备原厂维修技术能力工程师； 7、投标人建立完整维修保养档案，每年按规定提交当年维修保养档案给设备使用科室； 8、保证纯水机产水水质达到以下要求：电导率<0.1μs/cm符合《WS/T 574-2014》临床实验室试剂用纯化水标准，微生物总数<10CFU/ml 符合《WS/T 574-2014》临床实验室试剂用纯化水标准； 9、预防性维修保养目录：石英砂：每年更换1次、活性炭：每年更换1次、树脂：每年更换1次、反渗透膜：每年更换2次、抛光树脂：每年更换4次、喷熔滤芯（5um）：每年更换4次、喷熔滤芯（0.22um）：每年更换3次、紫外杀菌器：每年更换1次、检查设备电路及各电器原件消耗状态：每年不低于2次、.清洗管道：每年2次、.清洗水箱：每年2次、.基础运行检查维修保养服务：每年不低于10次。 |
| 4 | 移动式C形臂X射线机 | Cios Select FD | 西门子 | 项 | 20.7 | 1、提供设备原厂维修维保服务，保修范围包含球管及其零配件和人工，不包含平板探测及第三方产品和服务； 2、保修期3年； 3、提供符合质量要求的原厂常规备件（即交换件，旧件退回）； 4、包含工时费； 5、提供安全检查； 6、提供24小时X365天热线支持，提供400或者800电话； 7、提供每年的预防性保至少2次； 8、提供预防性保养所消耗的所有耗材； 9、保障开机率≥95%，对于开机率低于约定的开机率的每一个百分点，维修合同期限将延长7个日历日（设备的开机率按一年365天，每天24小时计算，每年统计一次）。 10、提供安全软件升级及系统补丁 11、工程师要求：川渝地区拥有至少3名C臂工程师,确保维保服务需求，提供所属专职工程师名单及相关原厂维修资格证明； 12、提供免费安全软件升级，提高性能、增强系统稳定性； 13、为确保项目按计划完成，需提供相关生产厂家关于售后服务的授权； 14、提供服务在线管理平台，实现在线报修，维修进度及设备运行状况查看功能； （提供管理平台截图等相关证明资料） 15、报修时间要求，电话2小时内响应，如需现场维修，工程师24小时内到达现场，特殊情况除外。国内备件2个工作日内到达现场，国外备件5个工作日内到达现场，不可抗力除外。 |

二、踏勘现场

1、投标人自行到达医院后，由院方统一带领查看故障设备，以设备实际故障和损坏需求情况为准。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

三、验收：

维修维护结束后维修公司出具维修合格检测报告，经使用科室正常运行15日历天后，由使用科室和医学装备科等相关部门进行集体验收。如15日历天内再次出现同类故障或存在其他故障，需重新维修合格，达到正常运行15日历天，满足验收条件。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的投标公司须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、维修设备基础信息表内，每项内设备或维修配件作为单项投标报价。投标公司应提供报价、安装调试、售后服务等内容（该报价不得超过预算最高限价,否则视为无效投标）。

三、投标公司提供的设备、配件、其他材料必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、投标公司所报价格应包括：维护维修的附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

五、投标公司须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

八、如果出现谈判截止时间后参加谈判的投标公司不足三家或符合条件的投标公司不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的投标公司不足3家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

九、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标投标公司都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有投标公司的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），由使用科室和现场评标代表确定中标投标公司。2次报价最低为中选公司，2次报价一致以质保期最长为中选公司。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得谈判成功的投标公司应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交投标公司不得转让合同。

十四、付款方式：验收合格后，按照医院财务规定付款。

十五、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

投标公司名称：

单位：元

| 货物 名称 | 生产厂家/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标公司代表签字：

日期：

公章：