重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  小型医学装备一批

重庆市江津区中心医院

二○一八年六月十一日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对阴道微生态评价系统等小型医学装备，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

采购项目内容：

阴道微生态评价系统等小型医学装备。最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 申请 科室 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴道微生态评价系统 | 妇科 | 套 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | 光动力治疗仪 | 妇科 | 台 | 1 | 19 | 19 |

一、谈判文件获取方法：在江津区中心医院外网上自行下载。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间：2018 年 6月 14 日14时30分。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照、经营许可证或生产许可证（复印件加盖印章）

2、税务登记证（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件或逐级授权书（原件）

4、产品必须获得临床使用的国家相关资质（复印件加盖印章）

5、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47217489

联系传真：023-47521342

联 系 人：钟老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

分包一：

阴道微生态评价系统

1、全自动化检测：集加样、温控、检测、报告输出、数据统计为一体，避免手工操作和人为误差。

*2、检测容量大：每次装样48人份，可按24人份一组添加，同时样本也可以随到随检（不必要等上一批次检测结束后，才能添加新样本）；2个样本架可交替使用，实现大规模样本的连续批量检测；

*3、革兰氏染色：自动化连续染片平均每个30-40S ；每小时可处理90-120张玻片，可做到随到随染

4、检测后数据信息化管理：USB接口、双向通讯，可与医院信息管理系统连接，实现了检测结果的共享及病例信息管理的标准化，可存储几十万条病例资料；

5、检测流程的实时状态监控：友好的人机对话界面，可实时监测每一个标本的检测过程，方便操作者进行有效的实时监控；

6、检测灵活性：可根据临床要求对温育温度、温育时间、吸样和加样量等参数进行设定，为阴道炎检测的临床科研、教学提供便利；

*7、检测安全性：吸液量准确，非接触式加样，避免了加样的交叉感染；检测完成后废试剂板和针头自动进入收集盒，避免人工收集造成交叉污染；

*8、试剂设计了空白对照检测点，能实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性；

*9、温度反应准确性高，在完全密闭的条件下完成10min的温浴反应，避免了开放性温度环境对化学反应造成的影响；

*10、PH孔样本是在温浴完成后添加的，保证了此样本不会因温浴而挥发，使PH值读数更准确；

*11、具有完善的故障自恢复功能和报错提醒功能，让使用者更放心；

颜色判读在密闭的暗室中完成，有效的避免了自然光对判读结果的影响和干扰，使检测结果更准确；

*12、配套显微镜、生殖道微生态显微图像处理软件，生成图文并茂由镜检和功能检合并的更完整的检测报告。

*13、生殖道微生态显微图像处理软件取得产品注册证

*14、可同时完成6个项目的检测（过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶及乙酰氨基葡萄糖苷酶及pH值），进而提示女性下生殖是否存在微生态失衡，能做到同时检测细菌性阴道病、念珠菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、需氧性阴道炎及混合性阴道感染。

*15、阴道炎检测质控品取得产品注册证

*16、试剂、试剂配套仪器、微生态显微图像处理软件、革兰氏染色仪均为同一生产企业生产制造

*17、试剂取得国家专利及高新技术产品证

*18、生产企业通过国际ISO13485认证及高新技术企业认证。

19、附属设备：革兰氏染色仪

19.1电源输入:AC 220±22V     50 ±1 Hz

19.2仪器尺寸:620mm×450mm×300mm

19.3操作界面:中文操作系统，彩色液晶屏触控操作

19.4操作时间:连续染片平均每个30-40S ；每小时可处理90-120张玻片，可做到随到随染

19.5载玻片规格：76.2*25.4*1.2mm   (长*宽*厚）

19.6染色时间:每一步的染色时间单独设定，1S～99S

19.7载玻片架:最大16片

19.8加热固定温度:60~100℃可调

19.9加热烘干温度:60-100℃暖气流

19.10工作温度范围:5℃～40℃

19.11工作湿度范围:30-85%相对湿度（无蒸汽冷凝）

19.12生产企业通过国际ISO13485认证及高新技术企业认证

分包二：光动力治疗仪

1、具备定时、定级、照明亮度设定、治疗暂停/继续、治疗时间提示设定、设备复位功能。

2、光谱范围：0.8微米-3微米。

3、治疗时间范围：0min~99min（1±5%）可调，步长：1min。

4、治疗级数范围：1~38级可调，步长：1。

5、照明功能范围：1~9档可调，步长：1。

6、治疗提示时间设定：1-9min（1±5%）可调，步长1min。

7、治疗温度输出范围：38℃~198℃（±15℃）。

8、环境温度：5℃~40℃。

9、相对湿度范围：RH＜80％。

10、输出功率：＜500w。

11、开机预热时间：不小于2min。

12、内置式恒温箱主要技术参数：

12.1温度调节范围室温可调5℃～65℃

12.2恒温波动度±0.5℃

12.3温度均匀度±1℃

13.其他：

配置要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含内置式恒温箱） | 台 | 1 |
| 2 | 机械悬臂 | 套 | 1 |
| 3 | 挂式治疗头 | 套 | 1 |
| 4 | 手持式治疗头 | 套 | 1 |
| 5 | 手持式治疗头延长线 | 根 | 1 |
| 6 | 特制导光棒 | 根 | 2 |
| 7 | 治疗灯 | 套 | 2 |
| 8 | 主机电源线 | 根 | 1 |
| 9 | 保险管 | 支 | 1 |
| 10 | 说明书、合格证、保修卡 | 套 | 1 |

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件。

六、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

七、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足三家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

八、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得谈判成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期满后无质量问题付清全款。

十四、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。